Техническая спецификация

| Описание не хуже: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дигитайзер для получения медицинских радиологических изображений | Универсальное устройство для компьютерной рентгенографии, предназначенное сканирования, обработки и стирания рентгенологических изображений с запоминающих пластин, интегрированных в кассеты. Исполнение дигитайзера – настольное. Дигитайзер имеет горизонтальный кассетоприёмник. Программно-аппаратный комплекс полностью совместим со стандартом DICOM 3.0 Геометрическая разрешающая способность – 5, 6.6, 10 пикселей на мм, выбирается пользователем, в зависимости от типа исследования. - 35х43 см - до 3420 x 4218 пикселей, в зависимости от выбранного разрешения - 24х30 см - до 2304 x 2886 пикселей, в зависимости от выбранного разрешения - 18х24 см - до 1698 x 2280 пикселей, в зависимости от выбранного разрешения Размеры и масса: Габариты, не более: ширина 580 мм х глубина 700 мм х высота 471 мм. Вес, не более: 30 кг. Разрешение получаемого изображения, не хуже: Контрастное разрешение при сборе данных – 20 бит на пиксель. Контрастное разрешение при выводе на процессор – 16 бит на пиксель. Производительность с разрешением 200 мкм: - 35х43 см – не менее 60 кассет в час - 24х30 см – не менее 78 кассет в час - 18х24 см – не менее 94 кассеты в час Применяемые кассеты Размеры применяемых кассет 15х30, 18x24 см, 24x30 см, 35x43 см. Поддержка дигитайзером пластин на основе аморфного порошкового фосфора; | 1 шт. |
| 2 | Кассеты для запоминающих пластин, Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений | Кассеты с запоминающими пластинами, имеют описание не хуже: Встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных пациента. Размеры кассет с пластинами: 18х24 см., Технические характеристики: Специальная кассета с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; | 2 шт. |

Товары предлагаемые поставщиком по представленному выше описанию должны быть одного производителя.

Потенциальный поставщик должен обеспечить поставку описанного оборудования, произвести его инсталляцию и обеспечить проведение инструктажа для персонала получателя.

Обязательное предоставление действительного на момент подачи заявки сертификата о проведенном на заводе производителе обучении штатного инженера

Обязательное предоставление штатного расписания и приказа о приеме на работу инженера на чье имя предоставляется сертфикат проиводителя

Срок поставки и инсталляции: не более 75 календарных дней.

Сервисное обслуживание медицинской техники должно осуществляться в соответствие с п.4 главы 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан.

в соответствие требованиям п.4 главы 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан подтвердить документально:

1. Потенциальный поставщик должен представить копию действующих на момент подачи заявки на конкурс сертификатов на инженеров, прошедших обучение и имеющих допуск на обслуживание и ремонт данного оборудования При этом потенциальный поставщик должен прикрепить к заявке действующее штатное расписание на сервисную службу, в которой будут представлены инженера, на чье имя прикрепляются сертификаты инженеров.

2. Потенциальный поставщик должен представить копию письма производителя (официального представителя производителя на территории РК) о праве предоставлять пост-гарантийное сервисно-техническое обслуживание по данному лоту(конкурсу)