Техническая спецификация

| Описание не хуже: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Цифровой настольный принтер с технологией прямой термопечати. | Принтер представляет собой настольный цифровой термографический принтер для прямой печати медицинских диагностических изображений, поступающих по стандарту DICOM 3.0 с КТ, МРТ, цифровых рентгеновских аппаратов, цифровых ангиографов, с оцифровщиков рентгенографических изображений, а также с систем PACS. Принтер поддерживает пленки на не менее чем двух различных основах и нескольких форматов (8x10”,10x12”, 11x14”, 14x14” и 14x17”) и обеспечивает печать четких, плотных черно-белых изображений. Размеры: • Высота 536 мм (676 с установленным выходным лотком) • Ширина 728 мм • Глубина 715 мм • Масса без пленки 90 кг Тип печати • Прямая термографическая печать Форматы печати • 8х10 дюймов, 10х12 дюймов, 11х14 дюймов, 14х14 дюймов, 14х17 дюймов • Любые 2 формата одновременно в прямом доступе для печати Производительность • 8х10 дюймов – 140 листов/час • 11х14 дюймов – 86 листов/час • 14х17 дюймов – 75 листов/час • Время выхода первого листа (14х17 дюймов, 12 бит) – 77 секунд Разрешающая способность • Геометрическая – 320 DPI • Контрастная – 12 бит Размер диагностической области печати • 8х10 дюймов – 2376х3070 пикселей • 10х12 дюймов – 3070х3653 пикселей • 11х14 дюймов – 3348х4358 пикселей • 14х17 дюймов – 4358х5232 пикселей Расходные материалы • Пленка термографическая, не чувствительная к свету, в упаковках; • Возможность загрузки пленки в лоток на свету Параметры питания • Универсальное, с автовыбором параметров 100-240В, 50/60Гц • Потребляемая мощность не более 530Вт, в режиме ожидания – не более 70Вт Входные лотки для пленки • Количество – два • Емкость каждого лотка – 100 листов пленки Условия эксплуатации: температура: 10 - 30 °C влажность: 20 - 80%, без образования конденсата | 1 шт. |
| 2 | Кассеты для запоминающих пластин, Пластины гибкие запоминающие для медицинских радиологических изображений | Кассеты с запоминающими пластинами, имеют описание не хуже: Встроенный в каждую кассету микрочип для записи и передачи данных пациента. Размеры кассет с пластинами: 24х30 см; Технические характеристики: Специальная кассета с сигнальными пластинами на основе запоминающих люминофоров; Совместимость со всеми рентгеновскими столами и стойками (в т.ч. баки-стойками); - Фосфорный слой на основе BaSrFBrI:Eu (люминофор) ; -Спектр люминесценции пластины - обычная люминесценция Eu2+; - Максимальный спектр люминесценции, не менее 400 нм; - Сохранение изображения не менее 70% через 2 часа после облучения; - Сохранение изображения не менее 45% через 24 часа после облучения; | 2 шт. |

Товары предлагаемые поставщиком по представленному выше описанию должны быть одного производителя.

Потенциальный поставщик должен обеспечить поставку описанного оборудования, произвести его инсталляцию и обеспечить проведение инструктажа для персонала получателя.

Обязательное предоставление штатного расписания и приказа о приеме на работу инженера на чье имя предоставляется сертфикат проиводителя

Срок поставки и инсталляции: не более 75 календарных дней.

Сервисное обслуживание медицинской техники должно осуществляться в соответствие с п.4 главы 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан.

в соответствие требованиям п.4 главы 2 Приказа Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 Об утверждении Правил осуществления сервисного обслуживания медицинской техники в Республике Казахстан подтвердить документально:

1. Потенциальный поставщик должен представить копию действующих на момент подачи заявки на конкурс сертификатов на инженеров, прошедших обучение и имеющих допуск на обслуживание и ремонт данного оборудования При этом потенциальный поставщик должен прикрепить к заявке действующее штатное расписание на сервисную службу, в которой будут представлены инженера, на чье имя прикрепляются сертификаты инженеров.

2. Потенциальный поставщик должен представить копию письма производителя (официального представителя производителя на территории РК) о праве предоставлять пост-гарантийное сервисно-техническое обслуживание по данному лоту(конкурсу)